# NICA __________ ÓPTICA ___________

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

###### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, EN SU CASO, DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE USO.

1. Objetivo

2. Responsabilidad de aplicación

3. Definiciones

4. Descripción

5. Registros

| Redactado por: | #### Fecha de aprobación: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |

1.- OBJETIVO

Describir el conjunto de operaciones a realizar para identificar, mantener y conservar en estado de óptimo funcionamiento, limpieza y desinfección el equipamiento del Establecimiento de Óptica (EO), de conformidad a lo prevenido en el artículo 11.2 de la Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Guía de Funcionamiento de los Establecimientos de Óptica de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (BOJA nº 204, de 18/10/2012),

2.- RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN

La responsabilidad de aplicación y alcance de este procedimiento recaerá en el Director Técnico Óptico-Optometrista (D.T. O-O), que será el encargado de realizar un plan detallado de identificación, limpieza, mantenimiento y calibrado del equipamiento, además será el responsable de identificar al personal interno o externo responsable de la ejecución del mismo.

3.- DEFINICIONES

La Identificación, Limpieza, Desinfección, Mantenimiento y Calibración de Equipos, consiste en el conjunto de operaciones que han de llevarse a cabo, sobre el equipamiento de un EO, para garantizar su correcto funcionamiento.

4.- DESCRIPCIÓN

El D.T. O-O es el encargado de garantizar en un EO que todos los equipos están en perfecto estado de limpieza, desinfección, mantenimiento y calibración.

De forma general,

- la limpieza de las superficies metálicas o de plástico, se realizará con un paño húmedo o producto específico.

- la limpieza de los lentes de los instrumentos ópticos se hará con alcohol u otro producto recomendado por el fabricante.

- la limpieza de las superficies de apoyo de pacientes se hará con alcohol u otro producto de limpieza desinfectante al menos 1 vez a la semana.

Todos los equipos serán sometidos durante el día a las limpiezas que el personal que los utiliza considere necesario.

###### Este protocolo establece los procedimientos de limpieza, desinfección, mantenimiento y calibración básicos en los equipamientos más comunes de uso.

Mantenimiento y Calibración del EQUIPAMIENTO BÁSICO:

- Frontofocómetro

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Limpieza general y de las lentes.

- Comprobación del revolver de enfoque (para los no automáticos).

- Comprobación del sistema de marcado.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Foróptero

Semestralmente se realizará:

- Limpieza general y de las lentes.

- Comprobación de todas las ruedas revolver.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Caja de pruebas con montura de pruebas

Semestralmente se realizará:

- Limpieza general y de las lentes.

- Limpieza de la montura de prueba.

NO PRECISA SER CALIBRADO.

- Refractómetro

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones.

- Limpieza general y de las lentes.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Retinoscopio

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Limpieza general y de las lentes o espejos.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Queratómetro-Oftalmómetro

Semestralmente se realizará.-

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones.

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Limpieza general y de las lentes.

### Anualmente:

- Si el equipo es manual, mediante el instrumento de control que proporciona el fabricante se  comprobará la coincidencia de medidas con los valores de las mismas. En caso de no coincidir se llamará al fabricante para que lo ajuste y calibre. Si es automático, NO PRECISA SER CALIBRADO.

- Oftalmoscopio

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Limpieza general y de las lentes.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Proyector de optotipos

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Limpieza general y de las lentes.

- Se procederá a comprobar el enfoque correcto de la última línea y a su reenfoque si se necesita.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Biomicroscopio

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones.

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Comprobación del revolver de aumentos y el de filtros.

- Limpieza general y de las lentes.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Pupilómetro

Semestralmente se realizará:

- Comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

- Limpieza general y de las lentes.

NO PRECISA SER CALIBRADO

- Biseladora

Trimestralmente se realizará:

- Limpieza de la zona de muelas

Semestralmente

- Limpieza general y comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

Anualmente

- Revisión y calibración por personal técnico interno o externo.

- Pequeño material o instrumental

Semestralmente

- Limpieza general y comprobación del sistema de iluminación y eléctrico.

NO PRECISA SER CALIBRADO

Si durante cualquier operación de Mantenimiento o en el desarrollo de las tareas diarias se detectase cualquier anomalía se comunicará al Director Técnico O-O para su subsanación.

5.- REGISTROS

Se crean los siguientes REGISTROS en cumplimiento de las obligaciones de archivo y documentación respecto de los equipos impuestas por la Orden de 21 de septiembre de 2012, los cuales quedan vinculados al presente PNT en los términos del artículo 11.3 de la referida Orden:

- REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS.- Donde deberá mantenerse una relación actualizada de todos los equipos existentes en el EO con las indicaciones de Mantenimiento y Calibración, en los términos exigidos por el artículo 14.e) de la Orden de 21 de septiembre de 2012.

- REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AVERIAS DE EQUIPOS.- Donde deberá mantenerse una relación actualizada de las actuaciones de mantenimiento o reparación de averías que deberán archivarse al menos durante 5 años, en los términos exigidos por el artículo 12.2,b) de la Orden de 21 de septiembre de 2012, con el siguiente contenido mínimo: Fecha de revisión o avería, el tipo de control o reparación efectuado, el resultados del control o reparación, las medidas de corrección adoptadas si precisan, la persona técnica responsable y el registro de limpieza, mantenimiento y calibración con fecha y persona que ha realizado cada operación.

#### NICA __________

#### PLANTILLA OFICIAL de

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

- EQUIPO.- Se anotará el nombre del equipo.

- FECHA DE COMPRA.- Se anotará la fecha de adquisición del mismo.

- PROVEEDOR.- Se anotará el nombre de la empresa que nos ha proporcionado el equipo.

- FECHA DE BAJA.- Se anotará la fecha en la que se da de baja el equipo.

- En los siguientes se deberá marcar con X el mantenimiento y calibración que necesita.

#### NICA __________

#### PLANTILLA OFICIAL de

REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AVERIAS DE EQUIPOS

- Para cada equipo se deberá indicar: La fecha de avería, el tipo de reparación, el resultado y la persona-firma del responsable.

- Asimismo se llevará el registro de revisión. limpieza y mantenimiento así como el registro de calibración indicando la fecha, tipo de control y la persona-firma de quien ha realizado la operación así como si el resultado ha sido correcto (OK).

- Se harán constar las medidas de corrección adoptadas si se precisan.

- Archivando el presente documento por un periodo mínimo de 5 años.